**包一：LED智能调光型观片灯**

1.光源类型 超亮度SMD LED 光源寿命10万小时

2.散热方式 采用导热系数高的整块铝基板

3.色温,寿命 色温8000K 光源寿命10万小时

4.输入电源电压,频率 采用电压自适应内置式电源 AC90--240V 50/60HZ

5.观察屏亮度可调节，3位数码显示，连续可调 ，插片自动感应 即插即亮 取片即熄 观察屏均匀性≥90%

6.夹片方式 弹力硅胶夹片装置

7.规格 三联

**包二：LED手术辅助移动照明灯（鹅颈灯）**

照度：≥25000LUX

色度：500±500K

显色指数：RA≥95

电源压力：220V，50HZ

光源：LED

**包三：电动吸引器**

1. 采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养;

2. 设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等；

3. 设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道；

4. 负压调节系统可根据临床需要作无级调压；

5. 标准配置为玻璃贮液瓶，可根据需要改为PC塑料瓶；

6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。，

7. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

8. 负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

9. 噪音：≤65dB（A）

10. 瞬时抽气速率：≥32L/Min

11..贮液瓶：2500mL×2(玻璃)(可另配2L塑料瓶及一次性吸液袋)

**包四：胸骨钻**

1．主机转速：无极变速0～14000转／分，有正反转选择；

2．主机功率：≥210VA；

3．电源类型：内部电源，镍氢电池14.4V，容量1800mA／h，充电器220V。

4. 空载噪声：电动钻锯工作噪声≤75dB(A)

5．可高温高压消毒（134℃）

**包五：电钻**

1．主机转速：无极变速0～14000转／分，有正反转选择；

2．主机功率：≥210VA；

3．电源类型：内部电源，充电电池。

4. 空载噪声：电动钻锯工作噪声≤70dB(A)

5．可高温高压消毒（134℃）